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	申购设备主要配置、参数要求：

	1、 全自动生化分析仪
1.检测速度：生化恒速≥800T/H ，含ISE≥1200T/H，ISE 必配
2.测试原理：比色法，比浊法
3.分析方法：终点法，固定时间法，动力学法
4.同时分析项目：≥ 100个
5.试剂盘：≥100个试剂位，24小时2~8℃试剂仓连续冷藏
6.试剂/样本针：试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能；自动内、外壁清洗功能；样本针具有堵针（凝块）检测功能
7.试剂量：10～350μL，0.5μL步进
8.样本位：≥ 175个，轨道式进样或自动系统进样
9.样本量：1.4～50μL，0.1μL步进
10.样本处理：具有急诊样本优先处理功能
11.清洗系统：自动8阶温水清洗；携带污染率≤ 0.03%
12.反应杯：≥ 165个，支持单个更换
13.最小反应液体积：≤ 90μL
14.光源系统：卤素灯
15.光学系统：光栅后分光，可选择波长≥ 16个，340～850nm
16.恒温系统：非水浴，避免日常维护
17.吸光度线性范围：0～3.5A18.搅拌系统：2组独立搅拌系统，搅拌针≥4根
18.生产厂家有正规完善的溯源体系，能提供投标所有产品的溯源性证明文件
19、支持双向LIS接入，含电脑
20、配UPS，并保证仪器续航1小时以上。
21、3年以上质保
22、 含电解质电极、测试≥800T/h
2、 全自动凝血分析仪
1 检测原理 可以对凝血凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目进行检测。
2 测试项目 PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT Ⅲ等。
3 最大速度 检测速度PT≥400 T/h。
4 综合速度 四项≥175T/h，五项≥150 T/h，六项≥150 T/h。
5 检测通道 检测通道≥8个，并且同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。
6 样本位 样本位≥65个，采用自动进样器连续加载进样。
7 样本扫描 具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。
8 样本量预检 自定义样本量范围，对样本量进行自动检查。
9样本质量核查 对每个样本进行HIL质量核查；质量核查不消耗反应杯；凝块检测。
10 试剂位 冷藏试剂腔位≥30个，冷藏位具有旋转混匀功能。
11 封闭试剂仓 试剂仓封闭设计，避免试剂使用过程中直接曝露在空气中，减少挥发。
12 试剂溯源 每个联杯试剂上配置RFID（射频识别），实现使用全流程的溯源管理。
13 冰箱模式 关机后试剂盘独立制冷，试剂在机2℃-8℃冷藏。
14 加样针 样本针及试剂针具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能。
15闭盖穿刺 样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管。
16 急诊检测 独立急诊专用进样通道，急诊响应时间≤32秒。
17 自动复检 独立自动缓存区，支持自动复检；不额外消耗存储复检样本用反应杯。
18 反应杯 500个反应杯容量，倾倒式随时加载。
19 LED光源 LED持久光源，无需定期更换。
20 预约开关机 预设时间，自动完成开机及自检，节省时间，提前进入备测状态。 
21APTT纠正试验 支持APTT纠正实验检测全自动化，且满足2h在机自动孵育。检测流程及结果报告完全遵循专家共识。
22 声光报警 仪器三色顶灯，可远距离提示仪器状态信息，实现无人值守。
23 废液排放 支持废液直排。
24专家解读系统 能智能实现对样本核查，对异常结果进行分析并给予处理建议，具有丰富的临床案例库。
25、支持双向LIS接入，含电脑
26、配UPS，并保证仪器续航1小时以上。
27、3年以上质保
3、 低速离心机
1.交流变频电机驱动,无污染，运行宁静清洁;
2.微电脑控制,触摸键设定参数，LCD液晶同时显示设定参数和实际运行参数及运行状态;
3.10个升、降速档位选择，可根据样品特性选择升降速度，可有效防止样品重悬；
4.15种工作程序设定，可自由编程，调用方便；
5.转速、离心力相互设定，同步显示，自动计算RCF值;
6.两种计时模式：启动计时和定速计时;
7.瞬时离心功能，可快速处理样品；
8.门盖采用双锁杆设计、磁感应安全门锁，启动后自动锁闭门盖；
9.一键电动开门，断电有应急开锁装置；
10.目视平衡,无需专门配平，最大偏重可达30克;
11.运行中可随时更改参数,无需停机;
12.有门锁、不平衡、超速、过流等多重保护功能，出现异常会报警停转；
13.具备风冷排风设计，温升小，噪音低；
14.提篮采用三层插片式设计，组合方便，适用不同高度试管；
15.离心结束有声音提示;
16.最高转速:6000rpm;
17.最大相对离心力:5474×g;
18.转头最大容量：4×500ml；配水平转头:68×真空采血管，选配脱帽器；4×250ml；12×50ml；角转头：12×15ml；酶标板转头：96孔×2；96孔×4；
19.转速精度:±10 rpm;
20.噪音:≤58dB;
21.定时范围:0～99h59min59sec;
22.电源：220V/50Hz；
23.外形尺寸（L×W×H）mm：≤470×620×420；
24.通过了GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015和YY/T 0287-2017 idt ISO 13485-2016质量体系认证；
四、高速离心机
1.交流变频电机驱动,无碳粉污染;
2.微电脑控制,触摸键设定参数;液晶屏同时显示设定参数和实时运行参数及运行状态；
3.转速、离心力相互设定，同步显示，自动计算RCF值；
4.10个升、降速档位选择，20种工作模式选择，可编程调用；
5.磁感应安全门锁，双锁杆设计，启动即刻锁紧门盖；
6.一键电动开门,停电有应急开锁装置；
7.两种计时模式，启动计时和定速计时;
8.瞬时离心功能，可快速处理样品；
9.自动识别转头，防止离心机超速运行；
10.运行中可随时更改参数,无需停机;
11.带门锁、超速、过流、不平衡等保护功能，出现异常会报警自动停机；
12.离心结束有声音提示；
13.最高转速:21000rpm；
14.最大相对离心力:26525×g;
15.可配角转头：48×2ml;24×2ml;12×15ml；6×100ml;；
水平转头1：4×50ml；水平转头2：8×10ml；
16.转速精度:±10rpm;
17.噪音:≤58dB;
18.定时范围:0c～99h59min59sec;
19.电源 AC220V,50Hz;功率：300VA;；
20.外形尺寸（L×W×H）mm：370×500×360;
21.通过了GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015和YY/T 0287-2017 idt ISO 13485:2016质量体系认证；
五、恒温水浴箱
1、内外全不锈钢一体成型 
2、带防干烧
3、可控硅控制 超温报警 
4、内胆一体成型
5、产品功率:1500W 
6、外径尺寸:≤650*330*260MM 
7、温控范围:室温+5C-99.9℃ 
8、工作电源:220V
9、熔丝管:15A 
10、内胆尺寸:≤500*300*200《隔板以上150》MM
六、纯水机
1、进水要求：市政自来水，工作时进水水压0.1~0.3Mpa,水温5~45℃，水质符合GB5749规定
2、出水水质符和国标GB/T6682~2008 符合一级水要求
3、DI去离子水指标电导率：0.055~0.1μs/cm；电阻率：10~18.25MΩ·cm@25℃；重金属离子：<0.1μg/L；颗粒物：<1/ml* RO；反渗透水指标离子截留率：96~99%；有机物截留率：>99%；颗粒和细菌截留率：>99%* ；产水量（25℃）：≥100升/小时；出水压力：≥0.25Mpa；裸机外形尺寸：≤400*393*1002mm；电源：AC 100~240V，50/60Hz
7、 双开门展示柜(2-8℃)
1、立式对开门设计，有效容积≥761L;
2、采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；LED温度显示，控制&显示精度0.1℃；
3、风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为4℃），温度均匀度±1.5℃；
4、整机配备2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度；
5、标配12个搁架，充分利用空间，满足用户存放要求；标配10个价目条； 
6、采用三层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，智感除露（受环温控制），32℃、80%湿度下无凝露；
7、全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧；
8、具备4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；报警功能齐全：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警；
9、智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机；
10、整机噪音低至39dB(A)，日能耗低至2.6kW·h，可提供第三方性能检测报告
11、标配后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求；
12、6路传感器：控制、上温、下温、化霜、冷凝器、环温；有效保证温控的准确性；
13、箱内标配LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用；
14、标配USB模块，输出PDF格式文件；可记录十年的温度数据，方便追溯查询；
15、标配WIFI物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；
16、实现多台设备组网，随时监控设备运行状态；
17、可连接针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调；
18、具备门锁，用户可自行加装锁具，实现双锁管理，更安全、更放心；
19、四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便；
20、产品具备医疗器械注册证；
21、产品具备CQC节能环保认证。
八、单开门展示柜(2-8℃)
1、有效容积：箱内有效容积≥310L；外部尺寸≤600mm*630mm*1840mm 内部尺寸≥525mm*500mm*1290mm；
2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LCD液晶显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；
3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；
4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明；
5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；
6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃；
7、控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器。
8、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；
9、门体结构：门体双层钢化LOW-E玻璃并拥有上吹风，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；
10、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；
11、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；
12、温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；
13、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条； 
14、节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝；
15、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；
16、固定移动：配备2个万向脚轮、2个定向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；
17、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；
18、断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；
19、安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障；
20、宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用 
21、产品认证：产品具有医疗器械注册证；
22、资质认证：投标产品制造商具有ISO9001证书、ISO14001证书、ISO13485证书、ISO45001证书、ISO27001证书；
九、冰箱(上冷藏，下冷冻)
1、有效容积：有效容积≥205L；
2、整体结构：立式，上下双发泡门，吸附内胆，冷藏室容积≥127L，冷冻室容积≥78L；
3、温度控制: 微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，调节精度、显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-26 ℃ 温度可自行调节；
4、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，采用板管式蒸发器，光管冷凝器，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明；
5、资质认证：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，产品具有医疗器械注册证,品牌保证，安全性更高；
6、门体结构：发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；
7、制冷系统：单压机制冷系统；
8、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤3℃，波动性≤4.5℃；
9、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现高低温报警，传感器故障报警；
10、箱内配置：冷藏室内搁架间距可调节，满足不同物品放置位置易于清擦；冷藏室配有3个搁架；冷冻室配有4个ABS塑料抽屉，方便用户使用；
11、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；
12、冷凝蒸发：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少；
13、安全保障：双门双锁扣设计，满足安全要求；
十、加样枪(0-20ul、0-100ul、0-200ul、0-1000ul)
1.符合人体工程学设计，重量轻
2.减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损 
3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 
4.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 
5.独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 
6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 
7.材质坚固耐用，耐高温抗腐蚀 
8.移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本 
9. 具有RFID 数据读取功能
十一、高压灭菌锅
1、材质：不锈钢
2、锅体壁厚：2.0
3、毛重：108kg/112Kg
4、电压/功率：220V/3.5kW
5、包装尺寸：≥790x670x1320mm
6、产品尺寸：≤570x690x1020mm
7、使用容积：≤350x700mm
8、网篮尺寸：≤335x190mm 335X360
9、时间设定范围：1~9999 min 
10、额定工作压力：≤0.217MPa 
11、温度设定范围： 50~134℃
12、内容量≥80L
十二、扫码枪
1、性能参数：图像传感器 CMOS 
2、像素 640×480 
3、照明：白色 
4、识读码制 2D PDF417, QR Code, Data Matrix,Micro QR , etc. 
1D 
Code 11, Code 128, Code 39,GS1-128，AMI 128,Codabar,Code 93, UPC-A, 
UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN,Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, ndustrial 
2 of 5,ITF-14, ITF-6, Standard 2 of 5, MSI-Plessey, Plessey,GS1 Databar, etc.
5、识读精度≥3mil
6、运动容差2 米/秒
7、视场角度 水平 52°，垂直 40°
8、条码灵敏度 倾斜 ±45°
9、旋转 ±360°
10、偏转 ±50°
11、符号反差 ≥25% 
12、通讯接口 RS- 232,USB,PS/2
13、物理参数 尺寸(mm) 83(W)×81(D)×148(H)
14、提示方式 蜂鸣器、 LED 指示灯
15、工作电压 5 VDC±5%
16、电流@5 VDC 工作电流 97mA（典型值），105mA（最大值）
17、空闲电流 93mA
18、环境参数 工作温度 -20℃~+60℃
19存储温度 -40℃~+70℃
20、 相对湿度 5%~95%（无凝结）
21、 静电防护 ±14kV（空气放电），±8kV（直接放电）
22、 跌落高度 6 个面不低于 1.2 米的水泥地面跌落（六面各一次）
23、 防护等级 IP52
24、配件列表：数据线 USB USB 数据线，用于连接信息接收主机；RS-232 RS-232 数据线，用于连接信息接收主机，带适配器接口；PS/2 PS/2 数据线，用来连接本机和信息接收主机；电源适配器 5V 电源适配器，配合 RS-232 数据线给扫描器供电




