遵义市传染病医院（遵义市第四人民医院）

医疗设备

| 申报科室 | 检验科 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报设备 | 1、全自动生化分析仪 | 数量 | 1 |
|  | 2、全自动凝血分析仪 | 数量 | 1 |
|  | 3、低速离心机 | 数量 | 1 |
|  | 4、高速离心机 | 数量 | 1 |
|  | 5、恒温水浴箱 | 数量 | 1 |
|  | 6、纯水机 | 数量 | 1 |
|  | 7、双开门展示柜(2-8℃) | 数量 | 1 |
|  | 8、单开门展示柜(2-8℃) | 数量 | 2 |
|  | 9、冰箱(上冷藏、下冷冻) | 数量 | 1 |
|  | 10、加样枪(0-20ul、0-100ul、0-200ul、0-1000ul)各2把 | 数量 | 8 |
|  | 11、高压灭菌锅 | 数量 | 1 |
|  | 12、扫码枪 | 数量 | 5 |
| 联系人 | 检验科:李老师18785285121 设备科：吴老师(0851) 2876 8114 |  |  |
| 申购设备主要配置、参数要求： |  |  |  |
| - 全自动生化分析仪 - 1.检测速度：生化恒速≥800T/H ，含ISE≥1200T/H，ISE 必配 - 2.测试原理：比色法，比浊法 - 3.分析方法：终点法，固定时间法，动力学法 - 4.同时分析项目：≥ 100个 - 5.试剂盘：≥100个试剂位，24小时2~8℃试剂仓连续冷藏 - 6.试剂/样本针：试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能；自动内、外壁清洗功能；样本针具有堵针（凝块）检测功能 - 7.试剂量：10～350μL，0.5μL步进 - 8.样本位：≥ 175个，轨道式进样或自动系统进样 - 9.样本量：1.4～50μL，0.1μL步进 - 10.样本处理：具有急诊样本优先处理功能 - 11.清洗系统：自动8阶温水清洗；携带污染率≤ 0.03% - 12.反应杯：≥ 165个，支持单个更换 - 13.最小反应液体积：≤ 90μL - 14.光源系统：卤素灯 - 15.光学系统：光栅后分光，可选择波长≥ 16个，340～850nm - 16.恒温系统：非水浴，避免日常维护 - 17.吸光度线性范围：0～3.5A18.搅拌系统：2组独立搅拌系统，搅拌针≥4根 - 18.生产厂家有正规完善的溯源体系，能提供投标所有产品的溯源性证明文件 - 19、支持双向LIS接入，含电脑 - 20、配UPS，并保证仪器续航1小时以上。 - 21、3年以上质保 - 含电解质电极、测试≥800T/h - 全自动凝血分析仪 - 1 检测原理 可以对凝血凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目进行检测。 - 2 测试项目 PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT Ⅲ等。 - 3 最大速度 检测速度PT≥400 T/h。 - 4 综合速度 四项≥175T/h，五项≥150 T/h，六项≥150 T/h。 - 5 检测通道 检测通道≥8个，并且同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。 - 6 样本位 样本位≥65个，采用自动进样器连续加载进样。 - 7 样本扫描 具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。 - 8 样本量预检 自定义样本量范围，对样本量进行自动检查。 - 9样本质量核查 对每个样本进行HIL质量核查；质量核查不消耗反应杯；凝块检测。 - 10 试剂位 冷藏试剂腔位≥30个，冷藏位具有旋转混匀功能。 - 11 封闭试剂仓 试剂仓封闭设计，避免试剂使用过程中直接曝露在空气中，减少挥发。 - 12 试剂溯源 每个联杯试剂上配置RFID（射频识别），实现使用全流程的溯源管理。 - 13 冰箱模式 关机后试剂盘独立制冷，试剂在机2℃-8℃冷藏。 - 14 加样针 样本针及试剂针具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能。 - 15闭盖穿刺 样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管。 - 16 急诊检测 独立急诊专用进样通道，急诊响应时间≤32秒。 - 17 自动复检 独立自动缓存区，支持自动复检；不额外消耗存储复检样本用反应杯。 - 18 反应杯 500个反应杯容量，倾倒式随时加载。 - 19 LED光源 LED持久光源，无需定期更换。 - 20 预约开关机 预设时间，自动完成开机及自检，节省时间，提前进入备测状态。 - 21APTT纠正试验 支持APTT纠正实验检测全自动化，且满足2h在机自动孵育。检测流程及结果报告完全遵循专家共识。 - 22 声光报警 仪器三色顶灯，可远距离提示仪器状态信息，实现无人值守。 - 23 废液排放 支持废液直排。 - 24专家解读系统 能智能实现对样本核查，对异常结果进行分析并给予处理建议，具有丰富的临床案例库。 - 25、支持双向LIS接入，含电脑 - 26、配UPS，并保证仪器续航1小时以上。 - 27、3年以上质保 - 低速离心机 - 1.交流变频电机驱动,无污染，运行宁静清洁; - 2.微电脑控制,触摸键设定参数，LCD液晶同时显示设定参数和实际运行参数及运行状态; - 3.10个升、降速档位选择，可根据样品特性选择升降速度，可有效防止样品重悬； - 4.15种工作程序设定，可自由编程，调用方便； - 5.转速、离心力相互设定，同步显示，自动计算RCF值; - 6.两种计时模式：启动计时和定速计时; - 7.瞬时离心功能，可快速处理样品； - 8.门盖采用双锁杆设计、磁感应安全门锁，启动后自动锁闭门盖； - 9.一键电动开门，断电有应急开锁装置； - 10.目视平衡,无需专门配平，最大偏重可达30克; - 11.运行中可随时更改参数,无需停机; - 12.有门锁、不平衡、超速、过流等多重保护功能，出现异常会报警停转； - 13.具备风冷排风设计，温升小，噪音低； - 14.提篮采用三层插片式设计，组合方便，适用不同高度试管； - 15.离心结束有声音提示; - 16.最高转速:6000rpm; - 17.最大相对离心力:5474×g; - 18.转头最大容量：4×500ml；配水平转头:68×真空采血管，选配脱帽器；4×250ml；12×50ml；角转头：12×15ml；酶标板转头：96孔×2；96孔×4； - 19.转速精度:±10 rpm; - 20.噪音:≤58dB; - 21.定时范围:0～99h59min59sec; - 22.电源：220V/50Hz； - 23.外形尺寸（L×W×H）mm：≤470×620×420； - 24.通过了GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015和YY/T 0287-2017 idt ISO 13485-2016质量体系认证； - 四、高速离心机 - 1.交流变频电机驱动,无碳粉污染; - 2.微电脑控制,触摸键设定参数;液晶屏同时显示设定参数和实时运行参数及运行状态； - 3.转速、离心力相互设定，同步显示，自动计算RCF值； - 4.10个升、降速档位选择，20种工作模式选择，可编程调用； - 5.磁感应安全门锁，双锁杆设计，启动即刻锁紧门盖； - 6.一键电动开门,停电有应急开锁装置； - 7.两种计时模式，启动计时和定速计时; - 8.瞬时离心功能，可快速处理样品； - 9.自动识别转头，防止离心机超速运行； - 10.运行中可随时更改参数,无需停机; - 11.带门锁、超速、过流、不平衡等保护功能，出现异常会报警自动停机； - 12.离心结束有声音提示； - 13.最高转速:21000rpm； - 14.最大相对离心力:26525×g; - 15.可配角转头：48×2ml;24×2ml;12×15ml；6×100ml;； - 水平转头1：4×50ml；水平转头2：8×10ml； - 16.转速精度:±10rpm; - 17.噪音:≤58dB; - 18.定时范围:0c～99h59min59sec; - 19.电源 AC220V,50Hz;功率：300VA;； - 20.外形尺寸（L×W×H）mm：370×500×360; - 21.通过了GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015和YY/T 0287-2017 idt ISO 13485:2016质量体系认证； - 五、恒温水浴箱 - 1、内外全不锈钢一体成型 - 2、带防干烧 - 3、可控硅控制 超温报警 - 4、内胆一体成型 - 5、产品功率:1500W - 6、外径尺寸:≤650*330*260MM - 7、温控范围:室温+5C-99.9℃ - 8、工作电源:220V - 9、熔丝管:15A - 10、内胆尺寸:≤500*300*200《隔板以上150》MM - 六、纯水机 - 1、进水要求：市政自来水，工作时进水水压0.1~0.3Mpa,水温5~45℃，水质符合GB5749规定 - 2、出水水质符和国标GB/T6682~2008 符合一级水要求 - 3、DI去离子水指标电导率：0.055~0.1μs/cm；电阻率：10~18.25MΩ·cm@25℃；重金属离子：<0.1μg/L；颗粒物：<1/ml* RO；反渗透水指标离子截留率：96~99%；有机物截留率：>99%；颗粒和细菌截留率：>99%* ；产水量（25℃）：≥100升/小时；出水压力：≥0.25Mpa；裸机外形尺寸：≤400*393*1002mm；电源：AC 100~240V，50/60Hz - 双开门展示柜(2-8℃) - 1、立式对开门设计，有效容积≥761L; - 2、采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；LED温度显示，控制&显示精度0.1℃； - 3、风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为4℃），温度均匀度±1.5℃； - 4、整机配备2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度； - 5、标配12个搁架，充分利用空间，满足用户存放要求；标配10个价目条； - 6、采用三层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，智感除露（受环温控制），32℃、80%湿度下无凝露； - 7、全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧； - 8、具备4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；报警功能齐全：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警； - 9、智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机； - 10、整机噪音低至39dB(A)，日能耗低至2.6kW·h，可提供第三方性能检测报告 - 11、标配后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求； - 12、6路传感器：控制、上温、下温、化霜、冷凝器、环温；有效保证温控的准确性； - 13、箱内标配LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用； - 14、标配USB模块，输出PDF格式文件；可记录十年的温度数据，方便追溯查询； - 15、标配WIFI物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况； - 16、实现多台设备组网，随时监控设备运行状态； - 17、可连接针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调； - 18、具备门锁，用户可自行加装锁具，实现双锁管理，更安全、更放心； - 19、四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便； - 20、产品具备医疗器械注册证； - 21、产品具备CQC节能环保认证。 - 八、单开门展示柜(2-8℃) - 1、有效容积：箱内有效容积≥310L；外部尺寸≤600mm*630mm*1840mm 内部尺寸≥525mm*500mm*1290mm； - 2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LCD液晶显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃； - 3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒； - 4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明； - 5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好； - 6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃； - 7、控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器。 - 8、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度； - 9、门体结构：门体双层钢化LOW-E玻璃并拥有上吹风，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门； - 10、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警； - 11、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性； - 12、温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测； - 13、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条； - 14、节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝； - 15、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然； - 16、固定移动：配备2个万向脚轮、2个定向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便； - 17、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； - 18、断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时； - 19、安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障； - 20、宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用 - 21、产品认证：产品具有医疗器械注册证； - 22、资质认证：投标产品制造商具有ISO9001证书、ISO14001证书、ISO13485证书、ISO45001证书、ISO27001证书； - 九、冰箱(上冷藏，下冷冻) - 1、有效容积：有效容积≥205L； - 2、整体结构：立式，上下双发泡门，吸附内胆，冷藏室容积≥127L，冷冻室容积≥78L； - 3、温度控制: 微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，调节精度、显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-26 ℃ 温度可自行调节； - 4、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，采用板管式蒸发器，光管冷凝器，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明； - 5、资质认证：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，产品具有医疗器械注册证,品牌保证，安全性更高； - 6、门体结构：发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优； - 7、制冷系统：单压机制冷系统； - 8、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤3℃，波动性≤4.5℃； - 9、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现高低温报警，传感器故障报警； - 10、箱内配置：冷藏室内搁架间距可调节，满足不同物品放置位置易于清擦；冷藏室配有3个搁架；冷冻室配有4个ABS塑料抽屉，方便用户使用； - 11、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然； - 12、冷凝蒸发：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少； - 13、安全保障：双门双锁扣设计，满足安全要求； - 十、加样枪(0-20ul、0-100ul、0-200ul、0-1000ul) - 1.符合人体工程学设计，重量轻 - 2.减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损 - 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 - 4.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 - 5.独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 - 6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 - 7.材质坚固耐用，耐高温抗腐蚀 - 8.移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本 - 9. 具有RFID 数据读取功能 - 十一、高压灭菌锅 - 1、材质：不锈钢 - 2、锅体壁厚：2.0 - 3、毛重：108kg/112Kg - 4、电压/功率：220V/3.5kW - 5、包装尺寸：≥790x670x1320mm - 6、产品尺寸：≤570x690x1020mm - 7、使用容积：≤350x700mm - 8、网篮尺寸：≤335x190mm 335X360 - 9、时间设定范围：1~9999 min - 10、额定工作压力：≤0.217MPa - 11、温度设定范围： 50~134℃ - 12、内容量≥80L - 十二、扫码枪 - 1、性能参数：图像传感器 CMOS - 2、像素 640×480 - 3、照明：白色 - 4、识读码制 2D PDF417, QR Code, Data Matrix,Micro QR , etc. - 1D - Code 11, Code 128, Code 39,GS1-128，AMI 128,Codabar,Code 93, UPC-A, - UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN,Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, ndustrial - 2 of 5,ITF-14, ITF-6, Standard 2 of 5, MSI-Plessey, Plessey,GS1 Databar, etc. - 5、识读精度≥3mil - 6、运动容差2 米/秒 - 7、视场角度 水平 52°，垂直 40° - 8、条码灵敏度 倾斜 ±45° - 9、旋转 ±360° - 10、偏转 ±50° - 11、符号反差 ≥25% - 12、通讯接口 RS- 232,USB,PS/2 - 13、物理参数 尺寸(mm) 83(W)×81(D)×148(H) - 14、提示方式 蜂鸣器、 LED 指示灯 - 15、工作电压 5 VDC±5% - 16、电流@5 VDC 工作电流 97mA（典型值），105mA（最大值） - 17、空闲电流 93mA - 18、环境参数 工作温度 -20℃~+60℃ - 19存储温度 -40℃~+70℃ - 相对湿度 5%~95%（无凝结） - 静电防护 ±14kV（空气放电），±8kV（直接放电） - 跌落高度 6 个面不低于 1.2 米的水泥地面跌落（六面各一次） - 防护等级 IP52 - 24、配件列表：数据线 USB USB 数据线，用于连接信息接收主机；RS-232 RS-232 数据线，用于连接信息接收主机，带适配器接口；PS/2 PS/2 数据线，用来连接本机和信息接收主机；电源适配器 5V 电源适配器，配合 RS-232 数据线给扫描器供电 |  |  |  |