遵义市传染病医院（遵义市第四人民医院）
医疗设备购入前配置参数论证表

	申报科室
	虾子外科

	申报设备
	微波治疗仪
	数量
	2

	联系人
	  外科:赵老师15870100486                      设备科：吴老师(0851) 2876 8114

	申购设备主要配置、参数要求：

	1.频率范围：常见为2450MHz（误差
士50MHz或士20MHz），部分设备支持915MHz或可调频率选项。
输出功率：多数设备支持0-100W（误差
≤10%）或0-150W（误差 30%）连续可调，部分高端机型可达250W。
2.治疗模式与时间控制。
 ﻿﻿模式：包括连续波和间歇脉冲两种，部分设备支持程序化治疗方案存储。
 ﻿治疗时间：通常为1-30分钟可调，部分机型支持更精细的时间设置（如秒级调节）。
3. 安全与温控系统。
 ﻿﻿温度控制：消融针与组织接触面温度不超过45°C，具备实时监测和超温自动保护功能。
 ﻿﻿辐射安全：外壳及治疗头泄漏功率
≤2mW/cm确保操作安全。
4.附加技术特性。
  ﻿冷却系统：内置循环冷却系统，防止消融针过热。
﻿﻿显示与控制：触控屏或数码管显示，支持预制参数设置及脚踏开关控制。


[bookmark: _GoBack]
