遵义市传染病医院（遵义市第四人民医院）

医疗设备

| 申报科室 | 口腔科 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报设备 | 1、医用无油空压机 | 数量 | 1 |
|  | 2、牙科X光机 | 数量 | 1 |
|  | 3、口腔数字化阅片器 | 数量 | 1 |
|  | 4、根管测量仪 | 数量 | 1 |
|  | 5、超声根管洁牙机 | 数量 | 1 |
|  | 6、热牙胶充填系统 | 数量 | 1 |
|  | 7、光固化灯 | 数量 | 1 |
|  | 8、根管预备机/机扩马达 | 数量 | 1 |
|  | 9、高速手机 | 数量 | 20 |
|  | 10、牙周器械套装 | 数量 | 1 |
|  | 11、牙龈分离器 | 数量 | 2 |
|  | 12、开冠挺 | 数量 | 1 |
|  | 13、牙刮匙 | 数量 | 5 |
|  | 14、牙用分离器 | 数量 | 3 |
|  | 15、树脂充填器 | 数量 | 2 |
|  | 16、垂直加压器 | 数量 | 5 |
| 联系人 | 设备科：吴老师(0851) 2876 8114 口腔科：张老师15185280529 |  |  |
| 申购设备主要配置、参数要求： |  |  |  |
| - 医用无油空压机 1、工作环境：环境温度：5 ℃ ～ 40 ℃。相对湿度：≤ 95 %，通风流量 ≥0.22 m3/s 2、电压要求：220V/50HZ 3、额定功率：2250W 4、噪音：≤58DB（A） 5、油含量：0（卫生级空气） 7、储气罐容积:≥ 70L 8、压力范围：5~8Bar 9、最大排气量: ≥456L/min （0公斤） 10、额定流量≥@5bar：240L/min - 牙科X光机 - 1、高频直流恒压控制技术。 - 2、进口X射线管。 - 3、预设 6 种牙位程序，可根据不同牙齿类型快速选择。 - 4、可选择体型大或者体型小模式 - 5、胶片、磷片、数字传感器三种成像模式可选；胶片曝光速度选择模式，F、E 、D三种速度。 - 6、曝光时间可在0.02-2.00秒之间大范围调整。 - 7、按键式操作，≧3.5寸高亮度显示屏。 - 8、球管具有过热防护程序，球馆过热自动启用备用定时器，确保使用安全 - 9、具有累计曝光次数显示和恢复出厂设置功能。 - 10、预留有外置曝光按钮插座孔，预留壁挂螺丝接口。 - 11、显示屏具有报错指示功能，方便排除故障。 - 12、大容量电池，蓄满电情况下可持续曝光300次左右。 - 13、曝光时间可调节和自定义设置。 - 14、输入功率：110VA - 15、管电压：70KV - 16、管电流：2mA - 17、电源频率：50Hz - 18、射线焦点：0.4mm - 19、充电电压：DC 24V - 20、限束筒末端X射线野尺寸：60mm - 口腔数字化阅片器 - 扫描仪电源：24VDC/1.5A - 像素尺寸：30UM - 操作系统：ANDROID,WINDOW7/10 - 灰阶：16(BIT) - 理论分辨率：17(LP/MM) - 支持牙片尺寸：0/1/2/3 - 屏幕最大，≧屏幕10.1寸，清晰度高。 - 独立操作，无需电脑，直接在设备上新建客户，查找客户和读片。 - 可连接诊室多台电脑，在任意电脑上查看和读取。4、内存最大，可存储3万张图片 - 根管测量仪 1、彩色LCD屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰指示锉针在根管中的位置； 2、基于多频独立网络测量技术，自动校准功能保证根尖定位的准确性； 3、唇钩、锉夹均可高温高压消毒，避免交叉感染； 4、大容量可充电锂电池，不需要反复更换干电池； 5、体积小巧，视角符合临场操作习惯； 6、可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒测量具体； 7、音量可调节，根据患者要求及使用体验调整音量； 14、声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示 - 超声根管洁牙机 1、两种供水模式：提供外接水供水模式和水瓶供水模式，可根据使用需要进行选择，随心切换 2、三种工作模式：提供洁牙模式、牙周模式、根管模式，针对不同需要选择不同模式 3、每种工作模式下提供 10 个档位的功率选择，可调功率范围宽，智能控制 4、工作尖材质采用钛合金（硬度：29-32HRC）及不锈钢（洁牙工作尖硬度：46-52HRC，根管工作尖硬度：39-43HRC），椭圆形振动轨迹，工作尖振幅小，更柔和，更舒适 5、全新调节水量方式设计：水瓶供水模式下，手柄端及主机端皆可调节水量；外接水供水模式下，通过手柄端轻松实现调节 6、内置“清洁”模式，可对液体管路进行清洗，以减少液体管路中的结晶物积聚和细菌数量 7、手柄、工作尖能在 134℃高温和 0.22MPa 高压中消毒 8、智能触控系统，操作便捷，贴膜、戴手套、水渍覆盖都不影响使用 9、正弦波驱动，不会有瞬间冲击的电流输出，体验感舒适 10、≧900mL大容量水瓶，拒绝频繁加水，可使用次氯酸钠、洗必泰、双氧水、生理盐水等药液进行治，清晰20mL刻度线，药液配比更方便 - 热牙胶充填系统 - 携热头 1、无线笔式设计，符合人体工程学，操作方便灵活； 2、360°环型开关设计，满足任意操持习惯，开关环包含工作指示灯、工作时有工作提示音；可根据左右手习惯调整屏幕角度； 3、配备多个型号、锥度的工作尖，选择多样； 4、工作尖六角梅花设计，可多方向操作，6个方向可以调整； 5、0.2秒快速加温到200度，1秒快速冷却； 6 、2600mAh大容量锂电池，充电所需时间约4个小时，使用寿命长（可充放电500次以上）； 7、采用OLED屏幕，屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度，快速准确； 8、T1-T5五个预设的工作模式，皆为记忆模式，每个工作模式可单独调整相应的温度。 9、不同工作模式下加热温度在90℃到300℃范围内可调。可根据各种不同的填充材料如牙胶棒、生物陶瓷等来调节合适的使用温度； 10、工作尖在加热过程中只有尖端4-5mm及横截面加热，工作尖其他部分不发热，不需要使用隔热保护套，从而达到保护患者，提升体验感的目的，同时设备能耗大大降低，环保省电效率高； 11、自动断电保护：根据不同模式下对应温度选择自动断电时间，可设定为3秒，5秒，8 秒和10 秒，以免损伤牙体组织，安全高效。 充填仪 1、无线笔式设计，符合人体工程学，操作更方便灵活； 2、工作模式温度区间大工作模式温度区间大100℃-200℃，适配市面上大多数牙胶棒； 3、加热时间短，约20秒即可达到设定工作温度; 4、OLED屏幕实时监控工作温度与电量并且显示牙胶使用剩余量，方便监控热牙胶使用情况以便及时更换； 5、工作尖银针可360°旋转，配套有预弯扳手方便工作尖预弯使用； - 光固化灯 1、设备光强输出波长为385nm-515nm，可聚合绝大部分牙科光固化材料 2、可输出四挡光强：2300mW/cm²、1500mW/cm²、1000mW/cm²、600 mW/cm²分别适用于极速固化、大块树脂深度固化、软启动和脉冲模式下有效固化防止树脂材料的应力收缩和龋齿检测，四挡光强皆可供医生自行设置固化时间 3、光强可视：搭载OLED屏幕，清晰显示模式、光强、固化时间及主机电量 - 根管预备机/机扩马达 - 1、在1.0Ncm – 4.0Ncm的扭矩范围内， 可设置有7个微调扭矩值： 2、动态扭矩实时监控，OLED操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小 3、遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作。 4、转速可以调节区间120 rpm—650rpm，参数适配市面上大部分锉。 5、工作模式包含：正反转模式，往复旋转模式 6、高级功能：音量可调、屏幕可根据左右手使用习惯调整、自动关机、自动回到待机界面。 7、自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数 8、适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置250/30 : 210/30 : 180/30:150/30 : 30/150多组往复旋转角度数据，并且参数可调整适用于Reciproc、Waveone、Mtwo、Protaper等系统 9、可重新设定设备出厂时内部存储的数据 10、内置充电电池，锂电池1500mAh，DC3.7V。额定频率50/60赫兹，输入功率5.5VA。充电4小时、可连续稳定工作4小时以上 11、无线根管马达，按键启动关闭，操作简便 12、一体化高精度1:1弯机头，机头可340°旋转 13、弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养。 14 、整机两年质保 - 高速手机 1、夹持方式：三瓣簧 2、最大扭力：20W 3、径向跳动：<0.04㎜ 4、工作噪音：<65dB 5、手机结构：开放式机芯、4孔快接 6、机头尺寸：直径12.1mm×高14.3mm 7、手机净重：50.5g 8、冷却方式：三点出水 9、轴承产地：日本轴承 10、换针方式：按压式 11、工作转速：30--32万转/分钟 12、工作水压：0.2--0.23Mpa 13、工作气压：0.28--0.3Mpa 14、质保时间：12个月 15、感控方式：防回吸 16、消毒方式：可承受135℃高温高压灭菌 - 牙周器械套装 - 不锈钢器械盒1个 - 刮治器9把，对应全口牙周刮治位置 - 刮治器采用医用不锈钢打磨抛光，无飞边。耐高温135°消毒 - 牙龈分离器 - 采用医用不锈钢打磨抛光制成，耐135°高温消毒 - 双弯无齿 - 配置R6.E6各1把 - 开冠挺 - 塑料手柄，握感更佳 - 刀刃有2mm/3mm/5mm可选 - 手柄耐135°高温消毒灭菌 - 牙刮匙 - 供刮除齿窝软组织或病变组织用 - 产品除扁柄型外，应经热处理，头部制造材料为40Cr13或32Cr13Mo时，其硬度要求为510-620HV。 - 产品头部与柄部的连接应牢固，能经受294N的拉力而不松动。产品的匙口应为锐口，不得有缺口、卷口。产品应有良好的耐腐蚀性。 - 产品粗糙度要求，头部除刃口、匙内不大于0.4μm,匙面、匙内不大于1.6μm - 牙用分离器 - 采用医用不锈钢一体成型。 - 2中型号可选，20cm弯 扁/20cm 直 扁 - 树脂充填器 - 品牌器械 - 充填器特有涂层处理，不黏充填材料。 - 器械耐高温135°消毒。 - 垂直加压器 1、制造材料12 cr18 Ni9时其硬度为360-460HV0.3,制造材料3 cr13Mo时其硬度为510-620 HV0.3。 2、产品的头部锥度均匀。 3、头部与柄部连接应牢固，能经受300 N的拉力不松动。 4、产品应有良好的耐腐蚀性能 |  |  |  |