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	申购设备主要配置、参数要求：

	一、心梗三项快检
能在10分钟之内出结果，准确率达到95%以上。
2、 碳14分析仪
仪器特点及主要功能
1. 美观清新、轻便。
2. 效率高，结果可靠。
3. 可自动完成测量，操作方便。
4. 自动给出C值及Hp感染的阴性、阳性。
5. 可保存既往的检测结果，方便查询和打印。
技术性能指标
1.对 14C 标准源探测效率应≥15%;
2.14C 本底的计数率≤50CPM;
3. 仪器连续工作48h 后，14C 探测效率的相对变化误差≤30%;
三、24小时动脉血压记录仪
采集盒
1.全平面设计，体积小，方便受检者佩戴
2.显示屏能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果
3.扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带
4.灵活的数据传输方式，支持type C的方式进行数据传输、读取
5.具有防水功能，更好延长设备使用寿命
6.供电要求：直流电源，2节AA电池供电
7.电池仓拉方便医生日常电池的更换；
8.支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析
9.支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况
10.数据存储器：闪存储存。
测量范围
1.测量方法：示波法
2.量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)
3.压力测量范围：30 mmHg~260 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg
4.脉率测量范围：40 bpm~200 bpm
5.过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护 
6.监测时长：24小时
7.监测间隔：10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟
8.安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120 s
三、分析软件
1.可快速生成报告，分析界面操作简单，方便医生快速编写诊断结论
2.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找
3.可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆
4.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据
5.支持平均压、晨峰血压分析等多种分析功能辅助医生分析诊断
6.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间
7.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求
8.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息
9.支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能
四、24小时心电图记录仪
采集盒
1.1外形精巧，体积小，方便受检者佩戴
1.2存储方式及容量： SD卡存储，容量≥1G
1.3采集盒为彩色屏幕显示波形，可以查看电极连接情况及病人信息。
1.4具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间
1.5灵活的数据传输方式，同时支持SD卡拔插方式和USB2.0高速直接数据读取方式
二、信号处理
2.1频率响应：0.05～60Hz 
2.2输入阻抗：≥20MΩ  
2.3噪声电平：≤50μVp-p
2.4极化电压：±300mV          
2.5共模抑制比（CMRR）：≥100dB             
2.6记录通道：12通道 /3通道 ，根据导联线自适应，不需要手工调节          
2.7采样率： 128、256、512、1024Hz，默认为128Hz  
2.8 A/D转换精度：8、12、14、16位可调，默认为16位
三、软件要求
3.1软件同时兼容3/12导联记录盒
3.2根据用户需要，配置软件界面工作流程功能
3.3软件对记录的所有动态心电图数据的ST段变化进行统计总结，显示ST段变化的趋势；可快速的查找各个时间点心电图和ST段变化，可修改/添加ST事件
3.4心率变异分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图七方面进行分析，分析全面到位
3.5具有专门的房扑、房颤分析功能，可以预测心梗患者的死亡危险
电源
4.1 实现大于72小时数据监测
4.2电源管理，电池欠压检测提示，长时间空闲状态或记录结束30分钟后将自动关闭电源，节约电池电量，防止电池漏液。
5、 床单元消毒机
1、消毒后对床单元内的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠球菌等杀灭绝对数值≥ 3.0；
2、消毒时间1-99分钟根据需要自行调节和设定，可同时消毒床位1-2床；
3、具有抽真空及臭氧还原功能；臭氧还原时间为10分钟，臭氧输出管出气嘴及消毒床罩接气嘴均采用高密度聚乙烯树脂独立开模成型，化学稳定性好，耐磨、耐寒、耐腐蚀、使用寿命长。
六、臂筒式电子血压计
1、大屏显示
2、不规则脉波提示
3、时间日期显示
显示方式：LCD数字显示
测量方法：示波测定法
测量范围：生力测量范围:0-300mmHg(0.0-40.0kPa)
脉率：40-200次/分钟
精度：压力：±3mHg(±0.4kPa)以内
脉率：读数的±5%以内
运行模式分类：连续运行
七、指脉氧夹
血氧饱和度
测量范围：70%~100%
分辨率：1%
测量精度:70%~100% ±2%; 0%~69%
屏幕:LCD
显示参数:血氧饱和度、脉率、脉搏柱
脉率
测量范围：30bpm~250 bpm
分辨率：1 bpm
测量精度：30bpm～99bpm,±2bpm； 100bpm～250bpm,±2%
八、中心供氧流量表
氧气流量调节范围 ∶ 1~10L/min,1~15L/min 减压器出厂时调节压力 ∶0.2MPa~0.3MPa
安全阀自动泄压压力 ∶0.35MPa±0.05MPa 
主体部分件 100%黄铜加工并经镀铬处理
九、血气分析仪
1.电极测量方式：免维护微电极技术
2.进样方式：自动平行进样 
3.检测耗材：即取即用
4.测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测最多10项实测参数,计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等,实测和计算参数≥27项
5.标本类型：可适用于动脉血、静脉血等
6.仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机,可外接打印机。
10.检测参数的升级：院内联网升级软件，使用新的试剂盒即可完成，无需增加模块
十、电针治疗仪
1、运用微电脑技术与传统中医针灸经络理论结合适用于腰酸背痛、神经麻痹、肌肉酸楚痛症、麻痹的辅助治疗。
2、设备操作简便，可以定时治疗；
3、输出脉冲频率可调，允差为±15%
4、工作模式：连续波 断续波 疏密波




