遵义市传染病医院（遵义市第四人民医院）

医疗设备

| 申报科室 | 中医科 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报设备 | 1、特定电磁波治疗仪(烤灯) | 数量 | 30 |
|  | 2、电针治疗仪 | 数量 | 10 |
|  | 3、中频治疗仪 | 数量 | 2 |
|  | 4、热奄包恒温箱 | 数量 | 1 |
|  | 5、中药湿热敷仪器 | 数量 | 1 |
|  | 6、中医定向药透治疗仪 | 数量 | 1 |
|  | 7、火龙罐 | 数量 | 2 |
|  | 8、中医理疗床 | 数量 | 5 |
|  | 9、艾灸排烟系统 | 数量 | 4 |
|  | 10、雾化机 | 数量 | 5 |
|  | 11、震动排痰机 | 数量 | 1 |
|  | 12、氧气筒氧流量表 | 数量 | 2 |
| 联系人 | 中医科:陈老师13985627611 设备科：吴老师(0851) 2876 8114 |  |  |
| 申购设备主要配置、参数要求： |  |  |  |
| - 特定电磁波治疗仪(烤灯) - 适用治疗板直径：≥166mm； - 电源输入：AC 220V 50Hz；功率： 250VA； - 支臂伸缩范围：0-80cm；电源盒升降范围：0-60cm；头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°；波普范围：2μm-25μm； - 定时范围：0-60分钟； - 工作寿命：＞2000小时。 - 治疗头有防烫把手； - 有倾倒自动断电功能； - 电源盒正、反面都有通电和工作指示灯；两路双通道电源开关； - 脚轮带刹车功能； - 电针治疗仪 - 运用微电脑技术与传统中医针灸经络理论结合适用于腰酸背痛、神经麻痹、肌肉酸楚痛症、麻痹的辅助治疗。 - 设备操作简便，可以定时治疗，可接干电池； - 输出脉冲波形：非对称双向脉冲波 - 输出脉冲路数：≥六路 - 输 入 功 率 ： 1 0 . 0VA - 最大输出功率：0.3VA(250Ω 负载阻抗下) - 输出脉冲频率：1-100HZ 可调，允差为±15% - 工作模式：连续波 断续波 疏密波 - 中频治疗仪 - 1、适用肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节病、风湿性关节炎、类风湿关节炎、肌纤维织炎、肌肉劳损、盆腔炎、附件炎、 周围神经伤病、慢性前列腺炎等疾病。 - 2、工作频率：1kHz～10kHz，允差±10% ; - 3、载波波形：双向方波； - 4、载波脉冲宽度 : 50 μs～500 μs, 允差±10% ; - 5、调制频率范围：0～150Hz, 允差±10％或±1Hz 取大值； - 6、具备多种调制方式 - 7、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±10％。 - 4、干扰电性能 - （a）工作频率：4kHz，允差±10％。 - （b）调制频率：0.125Hz，允差±10％。 - （c）差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz 取较大值。 - （d） 调幅度：0%、100%，允差±5％。 - （e） 差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。 - 5、中频治疗处方：≥60个固定处方。 - 6、输出电流：中频输出电流和干扰电输出电流：频率≤1500Hz，为 80mA（r.m.s）；频率＞1500Hz 为 100mA（r.m.s），分 0～99 级可调。 - 7、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过 500V； - 8、离子导入功能： - 离子导入输出电流：在 500Ω的负载下，每路输出直流电电流不超过 50mA，分 0～99 级可调； - 9、电极片温度：37℃~55℃ , 分 6 档可调，允差±3℃; - 10、热疗性能 - 热疗袋温度分低温、中温和高温三挡可调，治疗仪工作 15min 后，各档温度为：低温 42℃ , 中温 47℃ , 高温 52℃ , 允差±3℃; - 11、治疗时间可调，提供多种选择 - 12、采用触摸屏显示 - 热奄包恒温箱 - 1、产品容积≥100L - 2、温度控制范围(℃)：RT+5～65 ℃， - 3、分辨率0.1、控温精度：±1 ℃ - 4、波动度(℃)±0.5 - 5、可精确控温可靠，波动少，带定时功能。 - 6、自诊断功能，故障全程自动监控，故障代码直观指示，具备断电后再次通电数据恢复 - 7、内箱尺寸≥45cm×43cm×53cm；外箱尺寸≥：52cm×52cm×110cm，不少于3层 - 8、电源电压：AC220V±10% ，50Hz±1Hz； - 9、具备风道结构 - 10、装有漏电保护器； - 11、设备所用材质与生产产品不发生反应 - 12、易拆装、无死角易清洁，维护保养方便。 - 13、设备内外部及附属管路、组件清洁美观，表面能耐受水、乙醇或清洗剂的擦拭清洗。 - 中药湿热敷仪器 - 1、适用于软组织扭挫伤恢复期、肌纤维织炎、肩关节周围炎、慢性关节炎、关节纤维强直、坐骨神经痛，慢性炎症及痛症(患处没有发红或发热的症状)，瘢痕，粘连，肌肉痉挛及神经痛，慢性腰颈痛，慢性退化性膝关节炎，肌肉疲劳等 - 2、电源:220V±10% / 50Hz - 3、功率：1300W（保温时间：断开电源从70℃-40℃，超过24小时） - 4、容积：≤80升 - 5、温控范围：室温～99℃。自动沸腾消毒及煮药 - 6、温控灵敏度：±0.1℃ - 7、显示：全中文智能触摸液晶显示，设备工作状态全程实时显示。 - 8、控制方式：24小时智能程序控制，自动开关机、自动休眠，自动消毒或煮药。 - 9、智能设置：智能液晶触摸屏，任意工作时段及时间、温度等参数设置一次完成，永久保存，使用中无需再重新设置。 - 10、可一键假期设定、一键消毒功能、一键急热功能。 - 11、高标304#不锈钢制作，模块化设计维护。 - 12、故障报警并提示，工作完成提示。 - 13、具备安全保护装置，确保使用更安全。 - 14、内槽尺寸：≤530mm×330mm×460mm (长×宽×高） - 15、外形尺寸：≤610mm×515mm×（860+65）mm（长×宽×高+脚轮） - 16、湿热烫敷袋尺寸(标配)： - 大号热敷袋: ≤400mm×180mm（2块） - 中号热敷袋: ≤140mm×300mm（4块） - 腰背腹部热敷袋: ≤240mm×220mm（2块） - 坐立式颈肩部热敷袋:≤ 440mm×350mm（1块） - 卧式颈肩部热敷袋:≤ 440mm×350mm（1块） - 中医定向药透治疗仪 - 1. 输出通道：2通道(同时治疗2名患者); - 2. 治疗电流：非对称低中频编码电流； - 3.控制方式：单键飞梭控制， 一键快速操作； - 4. 四种治疗模式： - a) 非对称定向药物导入； - b) 非对称定向药物导入+电极保温+动态磁场； - c) 对称仿生按摩； - d) 对称仿生按摩+电极保温+动态磁场； - 5. 中频载波频率：2000 Hz-4000 Hz; - 6. 中频载波波形：三角波； - 7. 低频调制频率：0-150 Hz; - 8. 低频调制波形：方波； - 9. 输出强度极限(负载500Ω):≤100mA(r.m.s); - 10. “按摩”状态，负载500Ω,治疗仪在最大输出时，直流分量<1V; - 11.“导入”状态，负载500Ω,治疗仪在最大输出时，直流分量≥1V, 但 < 2 0V; - 12.负载影响：标准负载阻抗为500Ω;负载阻抗在250Ω-750Ω变化时，上述参数不受影响； - 13.动态磁场：支持； - 14.电极保温档位：0-5共6级调节； - 15.电极保温温度：≤60℃; - 16.输出电流稳定度：≤10%; - 17.调幅度范围：100%±5%; - 18.输出强度控制：0-99共100级步进可调； - 19.定时时间控制：0-60分钟； - 20.工作电源：交流220±22V,50HZ±1Hz; - 21.熔断器规格：F1AL250V; - 22.连续工作时间：≤4小时； - 23.主机使用期限：≤6年； - 24.电极最大允许输出值：≤200 mA (500Ω负载)。 - 火龙罐 - 【产品名称】火灸罐 - 【型号】雷火灸型、督灸型、温灸型、火龙罐型、隔物灸型、雷火小悬灸型、无烟型。 - 【规格】1cm×1.3cm、1.3cm×1.8cm、1.5cm×2.5cm、1.7cm×2.7cm、1.8cm×2.5cm、1.8cm×2.7cm、 1.8cm×20cm、2cm×1.7cm、2.2cm×2cm、2cm×3cm、2cm×3.5cm、2.2cm×2.5cm、2.4cm×2.0cm、 3cm×2.8cm、3cm×4cm、3cm×4.5cm、3cm×12cm、3cm×22cm、3.5cm×2.5cm、3.5cm×5cm、 - 3.5cm×8.5cm、3.8cm×8cm、4cm×5cm、4cm×6cm、4cm×6.5cm、4cm×20cm、4.5cm×2.5cm、 5cm×5cm、5cm×20cm、5cm×22cm、5.4cm×3.0cm、6cm×2cm、6cm×20cm、8cm×22cm。 - 【结构及组成】产品由罐体组成。 - 【适用范围】用于拔罐疗法和艾灸。 - 中医理疗床 - 1、材质：整床采用优质型材，面板为冷轧钢板一次冲压成型，面板厚度≥1.2mm，床梁采用碳钢板折边制作，板材厚度≥1.5mm；整体除锈水洗磷化，静电喷塑。 - 2、插入式床头尾板材质采用全新材料PP+PE结合制作而成，整体吹塑成型，可以一键锁定，单手操作方便拆卸； - 3、床各部位活动联接件采用5.0 mm优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑处理,活动丝杆采用加长铜螺母，钢制防尘套结构，螺杆为45号滚丝全封闭免维护，有两极空转极限设置。 - 4、摇手柄采用A均为PA66材料制作，内置金属件，万向节联轴结构，摇柄做到碰到可以180度转弯。 - 5、脚轮：5寸四轮带刹脚轮，PU高强度静音材质，静音、耐磨、抗腐蚀特性。内部采用万向锁控结构，机械关键部位材料为锌合金以及粉末冶金材料压铸制作。 - 6、护栏：采用六根不锈钢立柱组成，有自动锁紧功能，收缩时略高于床面，能有效防止床垫移动，伸展时高度400mm。冷钢型材扶手，表面磷化喷涂处理，护栏上下支座采用厚度≥3.0mm冷钢冲压件,防尘又美观大方、坚固耐用，可以承受50公斤拉力负荷,稳固、不易损坏、防夹手、操作方便；护栏高度≥400mm,可挂微泵。 - 7、配置连体餐桌板，装有自由翻倒阻尼装置。 - 8、床下配置搁物架：材质为热轧管；管材弯曲成型，整体表面粉末喷涂处理。管材一面带有挂钩，与床脚横梁链接，便于用户操作。 - 9、背部、腿部角度可调节，背部折起角度0-75度±5度，腿部折起角度0-40度(±5）度和坐垫部分有板块有一个0-15度的倾斜，可以有效防止背部起来人往下滑的托举功能。 - 10、配置床头卡、四个引流钩、设有多处输液孔及防撞条。 - 11、头尾板插孔可互插输液架。 - 艾灸排烟系统 - 1、顶挂式安装 - 2、360旋转头用于左右旋转 - 3、PC透明罩≥650*420mm - 4、调节风阀 - 5、松紧调节钮 - 雾化机 - 1.电源：AC220V±22V,50±1Hz - 2.喷雾速率：≥0.2mL/min - 3.雾化量：≥5.8ml(雾化量可调节) - 4.熔丝管：T1.6AL 250V,φ3.6×10(带引角) - 5.压缩泵自由空气流量：≥6L/min - 6.噪音：≤65dB(A) - 7.重量：2kg - 8.外形尺寸：≤220*100*165mm - 9.输入功率：≥130VA - 10.正常工作条件：环境温度范围：5℃-40℃ 相对湿度范围：:≤80% - 大气压力范围：860HPa~1060HPa - 震动排痰机 - 1. 设备用途： - 多频振动排痰机采用机械振动的传输方式，运用其特有的振动功能，通过模拟人工手法叩击、震颤和 - 挤推的工作方式，协助术后或体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善瘀滞的肺部血液 - 循环状况，预防或减少呼吸系统并发症的发生。 - 2.显示方式:全电脑控制液晶大屏幕显示，中文菜单操作。 - 3.操作方式 - 采用一键飞梭的旋钮操作方式。 - 分为手动操作模式和自动操作模式。 - 四种自动程序模式 P1、 P2、 P3、 P4, 分别为轻柔、标准、加强、超强模式。 - 自动程序模式直接由电脑自动控制的，无需人为去改变频率就能为使用者提供可选择的各种组合频率。 - 4.治疗头及软轴结构 - 7mm 超大的震动幅度，治疗效果更加突出。 - 动力头外径尺寸：成人型传动动力头直径 90mm±2mm - 操作过程中手柄可以 360 度自由转动，使医护人员操作灵活方便,软轴不易损坏。 - 治疗软轴可以自由插拔，方便更换。 - 传动软轴长度≤ 1.8m - 5.电机 - 进口稀土永磁低压直流电机，动力强劲，治疗过程中动力无衰减、无卡滞。 - 6.安全电压 - 独有 24V 安全操作电压，使产品使用更安全 - 7.输入输出功率 - 采用伺服电路设计，使设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致，无功率衰减。 - 8.结构形式 - 单路成人支杆式 - 9.治疗头的尺寸 - 成人治疗头配置 ≥5 个 - 长方形海绵头 1 个：长≤ 240mm±5mm，宽≤ 70mm±5mm；特定型，肋部、肩部等治疗或护理 - 圆形平面橡胶头 1 个：直径≤ 130mm±5mm；增强型，治疗用 - 圆形海绵头 1 个：直径≤ 90mm±5mm；标准型，治疗或护理用 - 圆形海绵头 1 个：直径 ≤78mm±5mm；柔和型，护理或儿童专用 - 圆形海绵头 1 个：直径≤ 68mm±5mm；柔和型，儿童专用 - 10.频率范围 - 成人 10Hz-60Hz，频率可调，步距 1Hz，误差为±20%。 - 11.定时时间手动模式定时时间:1min-60min，步距为 1min，误差为±10% - 自动模式定时时间分四档:5min、10min、15min、20min，误差为±10% - 氧气筒氧流量表 - 1）流量管:流量刻度线匀直清晰，中心线与管垂直。流量为 1-10L/min - 可调(1-15L/min 可定制)。 - 2）流量调节旋钮:调节气体流量，关闭时无气体输出。 - 3）潮化瓶:瓶体采用高质量耐压 PE 材质，可消毒重复使用。 - 4）滤芯:可消毒重复使用。 - 5）主要用途：用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。 - 6）输入压力:<15MPA - 7）输出压力:0.2~0.3MPA - 8）流量范围:1-10L/min - 9）使用介质:氧气(O2) - 10）压力表精度:2.5 级 - 11）流量计精度:4 级 - 12）安全阀自动排气压力:0.35±0.05MPA |  |  |  |