遵义市传染病医院（遵义市第四人民医院）
医疗设备
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	申购设备主要配置、参数要求：

	1、 特定电磁波治疗仪(烤灯)
1、 适用治疗板直径：≥166mm；
2、 电源输入：AC 220V  50Hz；功率： 250VA；
3、 支臂伸缩范围：0-80cm；电源盒升降范围：0-60cm；头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°；波普范围：2μm-25μm；
4、 定时范围：0-60分钟；
5、 工作寿命：＞2000小时。
6、 治疗头有防烫把手；
7、 有倾倒自动断电功能；
8、 电源盒正、反面都有通电和工作指示灯；两路双通道电源开关；
9、 脚轮带刹车功能；
2、 电针治疗仪
1、 运用微电脑技术与传统中医针灸经络理论结合适用于腰酸背痛、神经麻痹、肌肉酸楚痛症、麻痹的辅助治疗。
2、 设备操作简便，可以定时治疗，可接干电池；
3、 输出脉冲波形：非对称双向脉冲波
4、 输出脉冲路数：≥六路
5、 输 入 功 率 ： 1 0 . 0VA
6、 最大输出功率：0.3VA(250Ω   负载阻抗下)
7、 输出脉冲频率：1-100HZ 可调，允差为±15%
8、 工作模式：连续波 断续波 疏密波
3、 中频治疗仪
1、适用肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节病、风湿性关节炎、类风湿关节炎、肌纤维织炎、肌肉劳损、盆腔炎、附件炎、 周围神经伤病、慢性前列腺炎等疾病。
2、工作频率：1kHz～10kHz，允差±10% ;
3、载波波形：双向方波；
4、载波脉冲宽度 : 50 μs～500 μs, 允差±10% ;
5、调制频率范围：0～150Hz, 允差±10％或±1Hz 取大值；
6、具备多种调制方式
7、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±10％。
4、干扰电性能
（a）工作频率：4kHz，允差±10％。
（b）调制频率：0.125Hz，允差±10％。
（c）差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz 取较大值。
（d） 调幅度：0%、100%，允差±5％。
（e） 差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。
5、中频治疗处方：≥60个固定处方。
6、输出电流：中频输出电流和干扰电输出电流：频率≤1500Hz，为 80mA（r.m.s）；频率＞1500Hz 为 100mA（r.m.s），分 0～99 级可调。
7、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过 500V；
8、离子导入功能：
离子导入输出电流：在 500Ω的负载下，每路输出直流电电流不超过 50mA，分 0～99 级可调；
9、电极片温度：37℃~55℃ , 分 6 档可调，允差±3℃;
10、热疗性能
热疗袋温度分低温、中温和高温三挡可调，治疗仪工作 15min 后，各档温度为：低温 42℃ , 中温 47℃ , 高温 52℃ , 允差±3℃;
11、治疗时间可调，提供多种选择
12、采用触摸屏显示
4、 热奄包恒温箱
1、产品容积≥100L
2、温度控制范围(℃)：RT+5～65 ℃，
3、分辨率0.1、控温精度：±1 ℃
4、波动度(℃)±0.5
5、可精确控温可靠，波动少，带定时功能。
6、自诊断功能，故障全程自动监控，故障代码直观指示，具备断电后再次通电数据恢复
7、内箱尺寸≥45cm×43cm×53cm；外箱尺寸≥：52cm×52cm×110cm，不少于3层
8、电源电压：AC220V±10% ，50Hz±1Hz；
9、具备风道结构
10、装有漏电保护器；
11、设备所用材质与生产产品不发生反应
12、易拆装、无死角易清洁，维护保养方便。
13、设备内外部及附属管路、组件清洁美观，表面能耐受水、乙醇或清洗剂的擦拭清洗。
5、 中药湿热敷仪器
1、适用于软组织扭挫伤恢复期、肌纤维织炎、肩关节周围炎、慢性关节炎、关节纤维强直、坐骨神经痛，慢性炎症及痛症(患处没有发红或发热的症状)，瘢痕，粘连，肌肉痉挛及神经痛，慢性腰颈痛，慢性退化性膝关节炎，肌肉疲劳等
2、电源:220V±10% / 50Hz
3、功率：1300W（保温时间：断开电源从70℃-40℃，超过24小时）
4、容积：≤80升
5、温控范围：室温～99℃。自动沸腾消毒及煮药
6、温控灵敏度：±0.1℃
7、显示：全中文智能触摸液晶显示，设备工作状态全程实时显示。
8、控制方式：24小时智能程序控制，自动开关机、自动休眠，自动消毒或煮药。
9、智能设置：智能液晶触摸屏，任意工作时段及时间、温度等参数设置一次完成，永久保存，使用中无需再重新设置。
10、可一键假期设定、一键消毒功能、一键急热功能。
11、高标304#不锈钢制作，模块化设计维护。
12、故障报警并提示，工作完成提示。
13、具备安全保护装置，确保使用更安全。
14、内槽尺寸：≤530mm×330mm×460mm (长×宽×高）
15、外形尺寸：≤610mm×515mm×（860+65）mm（长×宽×高+脚轮）
16、湿热烫敷袋尺寸(标配)：
大号热敷袋: ≤400mm×180mm（2块）
中号热敷袋: ≤140mm×300mm（4块）
腰背腹部热敷袋: ≤240mm×220mm（2块）
坐立式颈肩部热敷袋:≤ 440mm×350mm（1块）
卧式颈肩部热敷袋:≤ 440mm×350mm（1块）
6、 中医定向药透治疗仪
1. 输出通道：2通道(同时治疗2名患者);
2. 治疗电流：非对称低中频编码电流；
3.控制方式：单键飞梭控制， 一键快速操作；
4. 四种治疗模式：
a) 非对称定向药物导入；
b) 非对称定向药物导入+电极保温+动态磁场；
c) 对称仿生按摩；
d) 对称仿生按摩+电极保温+动态磁场；
5. 中频载波频率：2000 Hz-4000   Hz;
6. 中频载波波形：三角波；
7. 低频调制频率：0-150 Hz;
8. 低频调制波形：方波；
9. 输出强度极限(负载500Ω):≤100mA(r.m.s);
10. “按摩”状态，负载500Ω,治疗仪在最大输出时，直流分量<1V;
11.“导入”状态，负载500Ω,治疗仪在最大输出时，直流分量≥1V, 但 < 2 0V;
12.负载影响：标准负载阻抗为500Ω;负载阻抗在250Ω-750Ω变化时，上述参数不受影响；
13.动态磁场：支持；
14.电极保温档位：0-5共6级调节；
15.电极保温温度：≤60℃;
16.输出电流稳定度：≤10%;
17.调幅度范围：100%±5%;
18.输出强度控制：0-99共100级步进可调；
19.定时时间控制：0-60分钟；
20.工作电源：交流220±22V,50HZ±1Hz;
21.熔断器规格：F1AL250V;
22.连续工作时间：≤4小时；
23.主机使用期限：≤6年；
24.电极最大允许输出值：≤200 mA   (500Ω负载)。
7、 火龙罐
【产品名称】火灸罐
【型号】雷火灸型、督灸型、温灸型、火龙罐型、隔物灸型、雷火小悬灸型、无烟型。
【规格】1cm×1.3cm、1.3cm×1.8cm、1.5cm×2.5cm、1.7cm×2.7cm、1.8cm×2.5cm、1.8cm×2.7cm、 1.8cm×20cm、2cm×1.7cm、2.2cm×2cm、2cm×3cm、2cm×3.5cm、2.2cm×2.5cm、2.4cm×2.0cm、 3cm×2.8cm、3cm×4cm、3cm×4.5cm、3cm×12cm、3cm×22cm、3.5cm×2.5cm、3.5cm×5cm、
3.5cm×8.5cm、3.8cm×8cm、4cm×5cm、4cm×6cm、4cm×6.5cm、4cm×20cm、4.5cm×2.5cm、 5cm×5cm、5cm×20cm、5cm×22cm、5.4cm×3.0cm、6cm×2cm、6cm×20cm、8cm×22cm。
【结构及组成】产品由罐体组成。
【适用范围】用于拔罐疗法和艾灸。
8、 中医理疗床
1、材质：整床采用优质型材，面板为冷轧钢板一次冲压成型，面板厚度≥1.2mm，床梁采用碳钢板折边制作，板材厚度≥1.5mm；整体除锈水洗磷化，静电喷塑。 
2、插入式床头尾板材质采用全新材料PP+PE结合制作而成，整体吹塑成型，可以一键锁定，单手操作方便拆卸；
3、床各部位活动联接件采用5.0 mm优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑处理,活动丝杆采用加长铜螺母，钢制防尘套结构，螺杆为45号滚丝全封闭免维护，有两极空转极限设置。
4、摇手柄采用A均为PA66材料制作，内置金属件，万向节联轴结构，摇柄做到碰到可以180度转弯。
5、脚轮：5寸四轮带刹脚轮，PU高强度静音材质，静音、耐磨、抗腐蚀特性。内部采用万向锁控结构，机械关键部位材料为锌合金以及粉末冶金材料压铸制作。
6、护栏：采用六根不锈钢立柱组成，有自动锁紧功能，收缩时略高于床面，能有效防止床垫移动，伸展时高度400mm。冷钢型材扶手，表面磷化喷涂处理，护栏上下支座采用厚度≥3.0mm冷钢冲压件,防尘又美观大方、坚固耐用，可以承受50公斤拉力负荷,稳固、不易损坏、防夹手、操作方便；护栏高度≥400mm,可挂微泵。
7、配置连体餐桌板，装有自由翻倒阻尼装置。
8、床下配置搁物架：材质为热轧管；管材弯曲成型，整体表面粉末喷涂处理。管材一面带有挂钩，与床脚横梁链接，便于用户操作。
9、背部、腿部角度可调节，背部折起角度0-75度±5度，腿部折起角度0-40度(±5）度和坐垫部分有板块有一个0-15度的倾斜，可以有效防止背部起来人往下滑的托举功能。
10、配置床头卡、四个引流钩、设有多处输液孔及防撞条。
11、头尾板插孔可互插输液架。
9、 艾灸排烟系统
1、顶挂式安装 
2、360旋转头用于左右旋转
3、PC透明罩≥650*420mm
4、调节风阀
5、松紧调节钮
10、 雾化机
1.电源：AC220V±22V,50±1Hz
2.喷雾速率：≥0.2mL/min
3.雾化量：≥5.8ml(雾化量可调节)
4.熔丝管：T1.6AL   250V,φ3.6×10(带引角)
5.压缩泵自由空气流量：≥6L/min
6.噪音：≤65dB(A)
7.重量：2kg
8.外形尺寸：≤220*100*165mm
9.输入功率：≥130VA
10.正常工作条件：环境温度范围：5℃-40℃ 相对湿度范围：:≤80%
大气压力范围：860HPa~1060HPa
11、 震动排痰机
1. 设备用途：
多频振动排痰机采用机械振动的传输方式，运用其特有的振动功能，通过模拟人工手法叩击、震颤和
挤推的工作方式，协助术后或体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善瘀滞的肺部血液
循环状况，预防或减少呼吸系统并发症的发生。
2.显示方式:全电脑控制液晶大屏幕显示，中文菜单操作。
3.操作方式
采用一键飞梭的旋钮操作方式。
分为手动操作模式和自动操作模式。
四种自动程序模式 P1、 P2、 P3、 P4, 分别为轻柔、标准、加强、超强模式。
自动程序模式直接由电脑自动控制的，无需人为去改变频率就能为使用者提供可选择的各种组合频率。
4.治疗头及软轴结构
7mm 超大的震动幅度，治疗效果更加突出。
动力头外径尺寸：成人型传动动力头直径 90mm±2mm
操作过程中手柄可以 360 度自由转动，使医护人员操作灵活方便,软轴不易损坏。
治疗软轴可以自由插拔，方便更换。
传动软轴长度≤ 1.8m
5.电机
进口稀土永磁低压直流电机，动力强劲，治疗过程中动力无衰减、无卡滞。
6.安全电压
独有 24V 安全操作电压，使产品使用更安全
7.输入输出功率
采用伺服电路设计，使设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致，无功率衰减。
8.结构形式
单路成人支杆式
9.治疗头的尺寸
成人治疗头配置 ≥5 个
长方形海绵头 1 个：长≤ 240mm±5mm，宽≤ 70mm±5mm；特定型，肋部、肩部等治疗或护理
圆形平面橡胶头 1 个：直径≤ 130mm±5mm；增强型，治疗用
圆形海绵头 1 个：直径≤ 90mm±5mm；标准型，治疗或护理用
圆形海绵头 1 个：直径 ≤78mm±5mm；柔和型，护理或儿童专用
圆形海绵头 1 个：直径≤ 68mm±5mm；柔和型，儿童专用
10.频率范围
成人 10Hz-60Hz，频率可调，步距 1Hz，误差为±20%。
11.定时时间手动模式定时时间:1min-60min，步距为 1min，误差为±10%
自动模式定时时间分四档:5min、10min、15min、20min，误差为±10%
12、 氧气筒氧流量表
1）流量管:流量刻度线匀直清晰，中心线与管垂直。流量为 1-10L/min
可调(1-15L/min 可定制)。
2）流量调节旋钮:调节气体流量，关闭时无气体输出。
3）潮化瓶:瓶体采用高质量耐压 PE 材质，可消毒重复使用。
4）滤芯:可消毒重复使用。
5）主要用途：用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。
6）输入压力:<15MPA
7）输出压力:0.2~0.3MPA
8）流量范围:1-10L/min
9）使用介质:氧气(O2)
10）压力表精度:2.5 级
11）流量计精度:4 级
12）安全阀自动排气压力:0.35±0.05MPA





