遵义市传染病医院（遵义市第四人民医院）
医疗设备
	申报科室
	眼耳鼻喉科

	申报设备
	1、耳鼻喉工作站（耳鼻喉检查治疗台、摄像系统）
	数量
	1

	
	2、眼压仪
	数量
	1

	
	3、验光仪
	数量
	1

	
	4、眼部B超仪
	数量
	1

	
	5、低温等离子仪
	数量
	1

	联系人
	[bookmark: _GoBack]眼耳鼻喉科:刘老师15772199986                      设备科：吴老师(0851) 2876 8114

	申购设备主要配置、参数要求：

	1、 耳鼻喉工作站（耳鼻喉检查治疗台、摄像系统）
耳鼻喉检查治疗台
1、台面	：钢化玻璃材质或不锈钢
2、整机	：整机尺寸 ≥1600×650×800mm。
3、无油超静音一体泵
4、额定压力：20psi（1.4bar）额定转速 1400rpm
5、噪音＜55dB	
6、喷枪	3 把（2 直 1 弯），不锈钢喷头，
7、吸枪	1 把，
8、吹枪	1 把，
9、污物瓶：2000ml 污物瓶 1 套，
10、除雾预热装置：开启后升温不小于 30℃，加热时间控制在 20±3s，自动停止。
11、关节万向转动照明系统：采用三关节方向 LED 冷射灯设计，使用寿命≥30000h，色温 6000-6500K。
12、器械盘：2 件 300mm×200mm×50mm 医用不锈钢器械盘带盖，内镜消毒盒1个
12、药棉罐：80mm 医用 304 不锈钢带盖药棉罐×2
13、试剂瓶：60ml 透明色×3，棕色×3
14、内置污物收集装置：内置式污染器械盘×1内置式污物桶×1
可用于检查治疗后污染器械及医疗垃圾的收集放置。
15、医用诊疗椅	液压病人椅
座椅旋转角度：360°医生椅
摄像系统
1、摄像系统（含摄像头）：CMOS  成像器件，具有白平衡和冻结2个遥控控制按键，调焦范围：≧（2~200）mm，摄像头8级防水
2、医用液晶监视器：（1）医用液晶监视器，监视器尺寸 24寸液晶，分辨率：1920×1080；
3、智能LED冷光源：
4、鼻窦镜：2根
（1）鼻窦镜，0°，直径4mm×175mm。
（2）与摄像主机同一品牌；
5、耳镜：2根
（1）耳镜，0°，直径3mm×110mm。
（2）与摄像主机同一品牌；
6、喉镜：1根
（1）喉镜，70°，直径6mm×185mm。
（2）与摄像主机同一品牌；
7、耳鼻喉电脑工作站一套：电脑主机1台（英特尔12代i5及以上）、17寸液晶显示器1台、喷墨打印机1台、耳鼻喉工作站软件1套、视频采集卡1张
[bookmark: OLE_LINK1]（1）内窥镜图文管理系统，操作简单易学，便于用户掌握；数字化图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放;
（2）可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、示意图标注、测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断。
二、眼压仪 
1、眼压测量范围：1mmHg～30mmHg/1mmHg～60mmHg（1mmHg精度）
2、测量系统：自动。设备可自动3D追踪眼位，自动微调焦、自动测量
3、量程设置：30mmHg、60mmHg
三、验光仪
1、技术参数：
2、球镜：           -25D～+22D（0.12D/0.25D精度）
3、柱镜：            0D～±10D（0.12D/0.25D精度）
4、轴向：            0°～180°（1°或5°精度）
5、采用旋转棱镜测量技术 支持，在小瞳孔直径情况下提高测量数据的准确性
6、自动寻眼追踪 
7、热敏打印机
四、眼部B超仪
1、A超生物测量
2、探头频率：10MHz
3、测量方式：接触/浸入
4、测量误差：≤±0.05mm
5、测量类型：眼轴长度、自动计算、结果分析
6、图像冻结：自动、自动+保存、手动
7、B超模式功能
8、探头频率：10MHz
9、探测深度：≥50mm
10、后处理测量工具：面积、长度、标记、注释 
11、回放功能：可回放冻结100幅图
5、 低温等离子仪
主机与刀头（电极）须同一个生产厂家，产地为国产。
主机参数 
1、主机界面采用一体化全触屏式智能操作，LCD液晶显示屏。
2、触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时显示；黄区（汽化、切割）功率≤300W； 蓝区（消融、止血）功率≤80W； 插入不同功能的刀头，黄区和蓝区分别显示不同的功率档位； 时间从0-999秒可调或0档不计时。
3、主机采用双频设计：汽化切割输出频率≥100KHz；凝血消融输出频率≥450KHz。
4、可重复使用刀头5把（鼻甲1、止血2、扁腺1、喉部刀头1）





