血液透析机-招标参数
一、一般规格和要求
1. 具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉/浓缩液/也可连接中心供液系统。
2. 10英寸以上高分辨率彩色液晶显示屏，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。
3. 可进行可调钠曲线治疗，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与超滤程序组合使用。
4. 可进行可调超滤曲线模式治疗，具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。
5. 密闭式双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，透析液连续提供，能达到零超滤，腔体容量≤30ml。
6. 透析液温度控制在34℃～39℃，并可随时调整。
7. 电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能
8. 具备自动水路密闭性测试，12-15分钟测试一次，透析治疗过程更安全、精确。
9. 透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。标配超纯透析液过滤器接口系统，可对透析液进行超纯过滤。
10. 标配碳酸氢盐干粉自动配制系统，同时具备B液吸管系统，有更好的使用灵活性。配合超纯透析液过滤系统，获得更好的透析效果。
11. 清洗消毒程序：可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体进行；在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间不超过30分钟。
12. 全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统，自检不可跳过。可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。
13. 可使用通用型血路管和透析器等耗材。
14. 有内置维修和故障诊断程序。
15. 肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。
16. 具有全自动预冲功能，自动充盈程序，自动导入血泵管功能
17. 具有动、静脉压、跨膜压监测功能。
18. 具有安全、灵敏的空气检测和漏血检测装置。
19. 有数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。
二、选装功能
1. 中央供液输送系统
2. 中央联网数据管理系统
3. 全自动在线血压监测装置
4. 实时在线透析尿素氮清除率监测装置
三、主要技术和性能规格要求
1. 血泵流速：15～600ml/min，精度±10%。
2. 血泵管路可调：根据需要采用2mm～10mm不同直径透析管路。
3. 肝素泵流量：最大单剂注射量0-10ml/h 并有大剂量追加功能，单次最大追加剂量5ml/次，可选用20ml各种品牌注射器。
4. 静脉压力监测范围： -60mmHg～+520mmHg 精确度±10mmHg
5. 动脉压力监测范围： -300mmHg～+280mmHg精确度±10mmHg 
6. 在线血压监测范围 收缩压30mmHg～280mmHg 舒张压10mmHg～240mmHg 平均动脉压 20mmHg～255mmHg。自动或预先设定测量间隔5-15-30-60分钟以及快速测量。
7. 超滤率：0～4000ml/h，可调，精确度： ±1%；可实现零超滤。
8. 联机透析清除率K精确度 ±5%
9. 跨膜压监测范围 -60mmHg～+520mmHg 有跨膜压自动跟踪报警功能
10. 空气检测采用超声波传导检测气泡，大于1L气泡无法通过，并具备液面调整功能；漏血探测器为红绿光学双重检测，在透析液最大流量为800ml/min时，精度为漏血量<0.5ml/min。
11.	透析液流量范围0，300-800ml/min，可以与血流速联动，每100ml可调节，透析液平衡误差≤0.1%；
12. 电导度范围：12.8-15.7mS/cm(25℃)，精确度±0.1mS/cm
13. 电源：电压220V（±10%）/50Hz下连续工作，能抗电磁冲击，               高频干扰。在停电时机器能自动保存治疗参数、设定值和累积值。
14. 内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15分钟。
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