血液透析滤过机-招标参数
一、设备用途：
1 用于血液透析、血液滤过、血液透析滤过治疗。
二、功能及配置：
2.1具有多种治疗功能：血液透析（HD），血液滤过（HF），血液透析滤过 （on-line HDF ），可进行全天24小时的缓慢持续的治疗，可应用于急性肾脏替代治疗
2.2机器有紧急按钮功能，可一键终止超滤，自动测量血压，自动追加置换液，自动降低血流量至 100 ml/min（参数可调）
2.3机器辅助自动管路安装和拆除
2.4具备静脉脱针报警功能，检测到静脉脱针时，应触发声光报警，停止血泵、置换液泵，关闭静脉管路钳夹及动脉管路钳夹。最大失血量小于200ml
2.5配置两支透析液滤过器，能进行至少11次次氯酸钠消毒，有效去除水路中的脂质和蛋白沉积。
2.6配置B干粉装置
2.7配置血压监测仪，可显示血压图表趋势，自动或预先设定测量间隔5-15-30-60分钟以及快速测量，可测量收缩压，舒张压，平均动脉压和脉搏。
2.8配置联机清除率监测装置：可实时持续监测体内尿素清除率（K），透析剂量（Kt/V）,血浆钠浓度
2.9多个漏液传感器系统：体外循环或机器内部有泄漏时自动报警，保证治疗安全性。
2.10可模块升级，可加装多个选配件，如血温监测仪（BTM）、血容量检测器（BVM）
三、透析液控制
3.1采用密闭式平衡腔超滤控制系统，双容量平衡腔控制, 治疗过程中进行水路密闭性自检，确保治疗安全
3.2超滤率0～4000mL/h可调, 超滤误差≤±1%
3.3透析液自动加热，温度可调34.0ºC~39.0ºC。
3.4透析液流量：0mL/min,100~1000mL/min(每100ml/min可调)，透析液流量随血流量自动调节
3.5待机情况下透析液流量100ml/min
3.6定容式透析液配比程序，保证透析液成分的精确性，从而确保患者安全。电导率精度：±0.1ms/cm
3.7水与各浓缩液的比例可在面板调节，兼容多种透析液配方。
3.8满足三种透析液供给方式：小桶浓缩液供给；中央浓缩液供给；联机浓缩干粉自动配液系统。
四、置换液控制
4.1置换液流量：25-600ml/min, 精确度 ±10%。采用自动置换液追加（自动置换程序）时根据连续采集的透析器负荷率自动控制置换速率置换液与有效血流量自动匹配
五、清洗/消毒
5.1程式化设置多种消毒和清洗模式，具有化学消毒及加热消毒功能；热消毒温度85度
5.2消毒＋脱钙一键完成，完成时间小于40分钟。
5.3透析液AB液吸管自动消毒。
六、后备电源配置
6.1内置的后备电池可支持血泵连续工作不小于15min,并且血路系统应继续保持工作状态
6.2电池供电情况下监测功能正常运作，治疗数据不丢失
七、体外循环通路及安全监测
7.1漏血监测：红细胞比容0.32时，响应阈值是每分钟≤0.35ml的失血流入透析液，流速100ml/min-1000ml/min
7.2动脉压监测
显示范围 -300mmHg～+300mmHg；精确度7mmHg；分辨率：5mmHg
7.3静脉压监测
显示范围 -100mmHg～+500mmHg；精确度7mmHg；分辨率：5mmHg
7.4跨膜压监测：
显示范围 -100mmHg～+400mmHg；分辨率：5mmHg；有跨膜压自动跟踪报警功能
7.5血流量
血流量范围 30～600ml/min；分辨率10ml/min
7.6空气监测器：
液平面探测器、光学探测器、气泡探测器
7.7肝素泵：可编定停止时间，读取累计肝素容量。流速 0～10ml/h；单次追加剂量0.1～5ml，注射器尺寸 20ml，30ml
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