## 设备
项目各科室设备需求汇总
科室 | 设备名称 | 数量 | 参数需求
院感科 | 口罩密合度测试仪技术 | 1 | 适合因数范围1~10,000以上，读数的±10% 可适合性检验测试的呼吸器面罩弹性全面罩 弹性半面罩 NIOSH95 系列过滤面罩 适合因数测量 直接测量适合因数半面罩大于100，全面罩大于500 电源 220VAC,50Hz 通过/失败设置 用户自定义：0～10,000 ； 流量 350 cm³/min 采样流量 1000 cm³/min( 标称值) 需国产品牌
心血管内科 | 血管内超声诊断设备 | 1 | 1.技术参数： 1.1多功能超声介入诊断设备，支持≥50MHz机械旋转式超声导管，用于冠状动脉血管内和外周血管内超声检测，具备血流储备分数计算功能。 1.2驱动马达支持自动／手动两种回撤模式。1.3自动回撤速度≥5档可调。 1.4最大回撤速度≥8mm/s。1.5单次最大回撤距离≥150mm。 1.6最大扫描频≥30fps。1.7单次自动回撤，图像采集帧数≥6000；1.9成像直径≥20mm 1.10超声导管：1.10.1导管中心频率≥50MHz,兼容5F 导引导管。 1.10.2工作长度≥1350mm1.11机械旋转式超声导管，近端鞘管外径≤3.0F 2.功能参数： 2.1自动识别血管和管腔，可标记出血管和管腔的预测边界。 2.2具有血管评估功能，通过对血管和管腔的自动识别，可标记出血管和管腔的预测边界。 2.3自动计算所预测边界的面积与边界的范围内的直线距离值。 2.4自动计算当前帧的斑块负荷。 2.5具备标签缩略图功能。2.6 具备标签缩略图功能。2.7 系统可自动识别≥3种频率超声导管。 2.8 具有录像播放功能，播放整个回撤过程中的IVUS图像，播放速度可调节1mm/s、2mm/s、3mm/s以及当前录制的自动回撤速度。 2.9可提供图像直接以 Windows 兼容的 .wmv 视频输出格式及 PNG 或者 JPG 格式的静态图片。 2.10 DICOM 3.0 格式病例存档，并提供 JPEG High Quality, JPEG Med Quality, JPEG Low Quality, JPEG NH Lossless, None 五种大小的压缩格式。 2.11主机，配有四核以上处理器，集成显卡，频率≥ 4.4GHz；内置SSD固态硬盘，可同时存储多个病例数据。 2.12配置≥10英寸医用级平板终端，分辨率≥1920 x1080，支持多点触控。2.13滑板马达PIU一体化设计，减少手术耗材使用，提升回撤精度及稳定性。;2.14使用鼠标／键盘进行输入和控制，符合用户操作习惯，降低失误操作的概率；2.15配置移动硬盘，同时配备USB3.0接口，RJ45网络接口，数据以DICOM 3.0 格式病例存档，可以以移动硬盘／网络等多种方式导出： 2.16 中英文操作界而自由切换，扁平化的操作界面层级，操作简单、界面直观，方便临床使用；2.17 配备HDMI（拒绝DVI转HDMI方式） 需国产品牌
检验科 | 全自动核酸提取一体机（包含扩增体系） | 1 | 1 .全套系统包括全自动样本处理系统、全自动检测系统及专用软件；设备各硬件模块均集成在同一台设备中，能够一键启动全自动完成样本添加、样本核酸提取、PCR反应体系配置、核酸扩增、结果分析。 2.核酸提取采用磁珠法，扩增采用PCR方法。 ★3 .试剂适配性：具有配套该设备使用的HIV-1核酸定量检测试剂盒，且该试剂需具有国家药品监督管理局（NMPA）认证（投标时提供试剂盒说明书及NMPA注册证证书）。 4.样品检测通量：每批次可检测1-96任意样本数，根据样本数自动分配试剂，无试剂损耗。 5.具有加样前液面探测或凝块自动检测功能，如遇样本量不足或有凝块能够自动报警并暂停仪器操作；在试剂、耗材装载不足的情况下可报警提醒，并可进行添加。 6 .在检测设备工作的过程中，不需要等待上一批检测任务全部完成再上载样本、试剂与配套耗材，并持续进行检测。 7 .具有防污染系统，避免环境污染及提取和扩增系统的交叉污染。 8.样品使用量：加载量≤800μL。9.配套HIV-1 RNA 试剂定量方式：内标定量或标准曲线定量。 ★10 .配套HIV-1RNA 病载试剂检测灵敏度： ≤30IU/mL ，线性范围覆盖50～1 .0E+07IU/mL。 ★11 .配套HIV病载试剂检测基因型覆盖：HIV-1 M组、N组和O组 12 .提供用于设备验收所需的试剂与耗材:配置不少于48人份检测试剂及耗材。 13.配套HIV-1核酸定量检测试剂盒为国产，非进口。★14、配置急诊POCT快检，能做呼吸道病原体的快速检测。 15、支持系统双向数据连接，包含接入LIS所需电脑、LIS双通端口接口费等 16、保修：验收合格后5年内免费维修和维护，终身售后服务。 故障响应：2小时内响应，随时远程指导；如需工程师到场，24小时内现场解决。 需国产品牌
检验科 | 流式细胞仪 | 1 | 一、光路系统 1、激光器及荧光通道；1.1蓝色激光（激光波长范围488nm±5nm）、红色激光 （激光波长范围635nm±5nm)和紫色激光器（405nm范围±5nm）,配置红激光和蓝激光等温控固体激光器； ★2、荧光通道配置：配置10个独立的荧光检测通道； 3、荧光灵敏度：FITC≤50MESF、PE≤30MESF、1.5APC≤30 MESF， CSB≤ 30MESF 4 荧光检测线性：≥0.99 5、全峰宽度变异系数：CV ≤ 2% ★6、升级能力；支持原机升级至最高十三个荧光检测通道； 二、液路系统 1、采样速度：≥30000 颗粒/秒 2、绝对计数；采用精确的体积法测量原理，无需配套绝对计数管 3、可检测颗粒直径：≤ 0.5um 4、交叉污染：≤ 0.1% 5、上样方式；负压吸样或正压进样（非注射泵及柱塞泵等定量泵进样形式），以满足快速连续的进样要求 6、鞘液流速：最大流速≥100uL/min ★7、自动进样：标配≥40 管流式管架 8、清洗维护；一键式开关机，全自动液路清洗维护 三、数据处理及分析 1、参数；所有荧光通道的面积、宽度、高度和时间 2、硬件环境：CPU：主频包括睿频3GB 及以上；内存：8GB 及以上；硬盘：100GB 及以上；显示器：≥1920*1080 分辨率液晶显示屏；网卡：千兆网卡 3、软件；可导出 PDF、cvs 等格 式文件 4、LIS连接：可配置双向LIS连接，包含接入LIS所需电脑、LIS双通端口接口费等； 四、配套试剂；可提同品牌三类注册证的 CD3/CD4/CD8/CD45 等配套试剂（以产品注册证为证明材料） 五、医疗器械资质：如果响应产品中有属于医疗器械的产品，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产（经营）许可证或医疗器械经营备案凭证，所投医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证（一类医疗器械可提供备案凭证）; 五、保修：验收合格后5年内免费维修和维护，终身售后服务。 故障响应：2小时内响应，随时远程指导；如需工程师到场，24小时内现场解决。 需国产品牌
检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 1、试剂稳定期长，设备可不间断连续加载卸载试剂。 ★2、试剂为单人份独立包装(无需其他耗材)、每批次试剂自带校准曲线或校准品，无需单独购买 3、支持LIS系统双向数据连接，包含接入LIS所需电脑、LIS端口接口费等 4.精密度：CV≤5% 5.检测项目：包含甲状腺，性激素.肿瘤.心肌标准物.糖化谢.骨代谢.肝炎肝癌肝维化.炎症监测.生长发育、贫血、细胞因子，高血压、胃癌等 6.一步加样，仪然自动稀释.上样.孵育.清洗及结果判读。 ★7、检测通量：≥80T/h 8、反应区温度的偏倚应在设定值（37℃）的±0.5℃内，波动度不超过0.5℃。 9、样本位：4*6个，批处理模式。 ★10、可上项目数≥50，需列出项目清单并有相关资料支撑 11、支持以系统双向数据连接，包含接入LIS所需电脑、LIS双通端口接口费等 12、终生质保。故障响应：2小时内响应，随时远程指导；如需工程师到场，24小时内现场解决。 需国产品牌
检验科 | 计时器 | 10 | 1.有显示和语音提示功能。 2.能进行分段计时。 3.能磁吸于安全柜等医疗器械上 需国产品牌
检验科 | 细胞计数器 | 2 | 能手工进行血细胞各阶段细胞形态的计数。 需国产品牌
检验科 | 全自动核酸检测仪 | 1 | 1.设备功能 ★1.1 同时具备核酸提取（DNA 及RNA）、核酸恒温扩增、产物分析即可定量检验测又可以定性检测功能，样本管可以直接上机且自动完成检测。 1.2 可以连续上样、连续出结果。并同时记录扩增曲线及相关的 DT 值。 1.3 具有急诊位，且急诊位≥5 个，且可以自由设置。 1.4 试剂位≥4 个，同一标本可以完成不同或者相同的四个项目检测性能。 1.5 仪器具有条码扫描功能，识别条码类型≥6 种。能够自动识别样本类型。 ★1.6 具有连接 lis 系统的功能。包含接入LIS所需电脑、LIS双通端口接口费等 2.技术要求 2.1 检测能力要求：扩增出结果时间不超过 100 分钟。2.2 样本类型：检测样本类型不限于尿液、血液、鼻咽拭子、分泌物、粪便等。 2.3 具备各种耗材剩余量实时显示，并能完成检测数的自动统计。2.4 数据处理系统：具有液晶显示处理屏幕，具有键盘和手动输入功能。并能记录检测结果。 2.5 扩增方式：恒温扩增，扩增温度 42℃±2℃。2.6 加热裂解温度不得超过 62℃±3℃ 2.7 检测通道： ≥两个，包括但不限于 FAM、HEX。2.8 振荡模式为顺时针模式，最高转速≥1500rpm±1%。 2.9 报警系统：仪器具备自动报警功能，能提示仪器的运行状态，耗材用量等状况。 2.10 软件操作系统：具有和硬件相适应的配套软件、软件至少具备基础信息记录。可以设置不同的管理员权限管理。 2.11移液系统：整个试剂和样本的添加自动完成。要求同时完成≥3 个样本。移液精度要求 10uL,cv≤12%；50μlcv≤10%；100μlcv≤10%；500μlcv≤8%； 2.12 荧光检测：重复性 CV≤5%；精密度 CV≤15%；2.13 条码扫描系统：激光分类 ：1 类，激光波长：650nm 士 10nm ，红色激光； ★2.14 该系统至少可开展项目：结核分枝杆菌及 HBV、HCV、 高敏定量检测等； 2.15 配置清单：仪器主机、实验桌、无线键盘与鼠标、电脑主机、显示器、显示器支架、键鼠支架、紫外灯、金属浴、扫码枪、不间断电源。 配置清单 配置清单：仪器主机、实验桌、无线键盘与鼠标、电脑主机、显示器、显示器支架、键鼠支架、紫外灯、金属浴、扫码枪、不间断电源。 3、附加参数 3.1噪音排放要求：距离仪器一米处检测不得超过65分贝。 3.2电源：可配备相应的不间断电源，保护仪器检测正常运行。3.3具有紫外消毒功能。3.4要求可以24小时开机。 3.5保修：验收合格后5年内免费维修和维护，终身售后服务。 3.6故障响应：2小时内响应，随时远程指导；如需工程师到场，24小时内现场解决。 需国产品牌